江苏省机关单位发电

发电单位 江苏省交通运输厅         签发盖章　丁 峰

等级　　  ●明电　　               苏交传〔2023〕13号

省交通运输厅关于2022年公路水运工程

试验检测机构钢筋比对试验结果的通报

各设区市交通运输局，有关公路水运工程试验检测机构：

根据《省交通运输厅关于开展2022年全省公路水运工程试验检测机构比对试验的通知》（苏交传〔2022〕404号）要求，省厅于2022年9月~12月组织开展了全省公路水运工程试验检测机构钢筋比对试验，现将比对试验结果通报如下：

一、比对试验总体情况

1.基本情况。参加本次比对试验的检测机构共220家，其中

甲级（专项）机构7家（华设检测科技有限公司为比对试验组织机构不参加本次比对试验），乙级机构100家，丙级机构113家，南京路悦工程检测有限公司停业未参加本次比对试验。

2.总体评价。本次比对试验共收到219家检测机构的完整有效数据，1家检测机构提交数据不全，不参加统计分析。试验数据统计分析结果：满意和基本满意206家，占比93.6%，不满意14家，占比6.4%。

满意率分布情况表

| 综合评价 | 机构数量（家） | 占比（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 满意 | 180 | 81.8 |  |
| 基本满意 | 26 | 11.8 |  |
| 不满意 | 14 | 6.4 |  |

3.各等级检测机构满意率情况。参加本次比对活动的7家甲级（专项）机构均为满意，满意率100%；100家乙级检测机构满意和基本满意100家，满意和基本满意率100%；113家丙级检测机构满意和基本满意99家，满意和基本满意率87.6%。各等级检测机构满意和基本满意率达93.6%，检测机构技能水平总体可控。

按机构等级分类满意情况统计表

| 综合评价 | 机构数量（家） | 甲级（专项）机构（家） | 乙级机构（家） | 丙级机构（家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意 | 180 | 7 | 88 | 85 |
| 基本满意 | 26 | 0 | 12 | 14 |
| 不满意 | 14 | 0 | 0 | 14 |

4.各设区市满意率情况。本次比对试验南通市、苏州市、徐州市、无锡市满意及基本满意达100%；常州市、镇江市、盐城市满意及基本满意低于90%。具体情况如下：

二、比对试验结果评价

1.通报表扬的检测机构。无锡交通建设工程集团有限公司中心试验室等12家检测机构比对试验结果满意，钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率综合评定AI值小于0.5，提交的技术资料齐全，人员操作熟练、规范，视频拍摄完整、清晰，予以通报表扬，名单如下：

通报表扬的检测机构

| 序号 | 单位名称 | 机构等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡交通建设工程集团有限公司中心试验室 | 公路工程-综合乙级 |  |
| 2 | 海门市海达工程试验检测有限公司 | 公路工程-综合丙级 |  |
| 3 | 无锡市通达试验检测有限公司 | 公路工程-综合丙级 |  |
| 4 | 江苏欣明交通工程有限公司检测中心 | 公路工程-综合丙级 |  |
| 5 | 苏交科集团检测认证有限公司（江苏省交通工程质量检测中心） | 公路工程-综合甲级 水运工程-结构（地基）甲级 水运工程-材料甲级 桥梁隧道工程专项 交通工程专项 |  |
| 6 | 宿迁市豫通建设工程检测有限公司 | 公路工程-综合丙级 |  |
| 7 | 江苏江都路桥工程检测有限公司 | 公路工程-综合丙级 |  |
| 8 | 镇江市公路桥梁检测有限公司 | 公路工程-综合乙级 |  |
| 9 | 江苏捷达交通工程集团有限公司中心试验室 | 公路工程-综合乙级 水运工程-材料丙级 |  |
| 10 | 江苏高速公路工程养护有限公司中心试验室 | 公路工程-综合丙级 |  |
| 11 | 江苏现代工程检测有限公司 | 公路工程-综合乙级 |  |
| 12 | 南京市路桥工程有限公司中心试验室 | 公路工程-综合乙级 |  |

2.不满意的检测机构。金坛市兴通路桥工程有限公司试验室等13家检测机构比对结果不满意，名单如下：

比对试验结果不满意的检测机构

| 序号 | 单位名称 | 机构等级 | 不满意参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金坛市兴通路桥工程有限公司试验室 | 公路工程-综合丙级 | 屈服强度 抗拉强度 |
| 2 | 江苏宝路建设工程有限公司试验室 | 公路工程-综合丙级 | 抗拉强度 |
| 3 | 苏源检测有限公司 | 公路工程-综合丙级 | 抗拉强度 |
| 4 | 江苏全泰交通工程有限公司中心试验室 | 公路工程-综合丙级 | 最大力总伸长率 |
| 5 | 南京苏通路桥工程有限公司中心试验室 | 公路工程-综合丙级 | 最大力总伸长率 |
| 6 | 南京迈拓建设工程咨询有限公司 | 公路工程-综合丙级 | 屈服强度 抗拉强度 |
| 7 | 泗洪县交通工程质量监督检测中心 | 公路工程-综合丙级 | 抗拉强度 |
| 8 | 江苏中衡交通工程检测有限公司 | 公路工程-综合丙级 | 断后伸长率 |
| 9 | 江苏后羿路桥工程有限公司中心试验室 | 公路工程-综合丙级 | 屈服强度 抗拉强度 |
| 10 | 盐城众信交通工程检测有限公司 | 公路工程-综合丙级 | 抗拉强度 |
| 11 | 扬州润扬路面工程有限公司中心试验室 | 公路工程-综合丙级 | 屈服强度 抗拉强度 |
| 12 | 句容市昌达公路养护工程有限公司中心试验室 | 公路工程-综合丙级 | 屈服强度 抗拉强度 |
| 13 | 句容市交通工程有限公司中心试验室 | 公路工程-综合丙级 | 屈服强度 抗拉强度 |

3.2021年比对不满意机构2022年比对情况。根据《省交通运输厅关于2021年公路水运工程试验检测机构水泥比对试验结果的通报》（苏交传〔2021〕561号），2021年比对结果不满意的检测机构共有27家，核查其2022年比对结果情况：南京迈拓建设工程咨询有限公司等3家机构2021年、2022年比对结果均为不满意，其余检测机构为满意或基本满意，具体情况如下：

2021年比对结果不满意机构2022年比对情况

| 序号 | 单位名称 | 2021年比对结果 | 2022年比对结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京交通工程有限公司中心试验室 | 不满意 | 满意 |
| 2 | 江苏现代工程检测有限公司 | 不满意 | 满意 |
| 3 | 中铁大桥科学研究院有限公司江苏分公司 | 不满意 | 基本满意 |
| 4 | 南京迈拓建设工程咨询有限公司 | 不满意 | 不满意 |
| 5 | 江苏华杰工程咨询有限公司 | 不满意 | 满意 |
| 6 | 江苏腾达工程检测有限公司 | 不满意 | 基本满意 |
| 7 | 连云港科晶交通工程检测有限公司 | 不满意 | 满意 |
| 8 | 连云港市源顺交通工程检测有限公司 | 不满意 | 满意 |
| 9 | 连云港港口工程试验检测中心有限公司 | 不满意 | 满意 |
| 10 | 南通市交通建设工程有限公司中心试验室 | 不满意 | 满意 |
| 11 | 南通市东路工程养护有限公司试验室 | 不满意 | 满意 |
| 12 | 南通市顺通公路交通工程检测有限公司 | 不满意 | 满意 |
| 13 | 江苏通航建设工程有限公司试验检测中心 | 不满意 | 满意 |
| 14 | 苏州正通工程测试有限公司 | 不满意 | 满意 |
| 15 | 江苏四通路桥工程有限公司中心试验室 | 不满意 | 满意 |
| 16 | 苏州交通工程集团有限公司试验室 | 不满意 | 满意 |
| 17 | 江苏嘉隆工程建设有限公司炳辰检测中心 | 不满意 | 基本满意 |
| 18 | 邳州方正交通工程检测有限公司 | 不满意 | 满意 |
| 19 | 江苏成盛工程检测有限公司（2022年迁址变更：泰州市，江苏中衡交通工程检测有限公司） | 不满意 | 不满意 |
| 20 | 盐城市中舜交通工程检测有限公司 | 不满意 | 满意 |
| 21 | 盐城市公路工程试验检测中心有限公司 | 不满意 | 满意 |
| 22 | 盐城中宝工程检测有限公司 | 不满意 | 满意 |
| 23 | 盐城兴路建设工程检测有限公司 | 不满意 | 满意 |
| 24 | 江苏荷润工程检测有限公司 | 不满意 | 满意 |
| 25 | 扬州市华建建设检测中心有限公司 | 不满意 | 满意 |
| 26 | 扬州润扬路面工程有限公司中心试验室 | 不满意 | 不满意 |
| 27 | 江苏欣瑞交通工程检测有限公司 | 不满意 | 满意 |

三、比对试验视频及技术资料存在的问题

本次比对活动各检测机构提交的视频及技术资料总体完整、规范，但也存在一些共性问题，主要表现如下：

1.部分检测机构试验人员操作不规范、不熟练。如：屈服强度、抗拉强度试验未在试样两端被夹持之前调零；未测量平行长度，并根据平行长度计算设置万能试验机控制速率。

2.部分检测机构关键数据和操作视频拍摄不规范。如：未拍摄加荷速率设置视频；未拍摄万能试验机拉伸试验整个过程情况；拉伸试验完成后电脑显示数据模糊不清。断后伸长率、最大力总伸长率标距打点痕迹视频不清晰；断后伸长率、最大力总伸长率测量过程中距离游标卡尺太远，无法看清楚具体拍摄读数。

3.少数检测机构对规范规程和试验参数要求不熟悉。如：在测定下屈服荷载时，由于钢筋夹持不紧等原因导致试验过程中拉伸曲线出现抖动，试验软件将抖动的点误判为下屈服荷载，试验人员未对其进行人工复判；最大力总伸长率试验未按照距断口至少50mm，距夹持处大于20mm的要求执行；最大力总伸长率100mm标距长度断后测量位置错误，导致试验数据离群；断后伸长率移位法操作方法理解错误。

4.试验检测记录表/报告格式不规范。《公路水运试验检测数据报告编制导则》（JT/T 828-2019）已经实施3年，个别检测机构仍未更新试验检测记录表/报告格式。

四、处理意见

1.各检测机构要认真总结分析本次比对试验中存在的问题，举一反三，加强整改，不断规范检测行为，提高试验检测水平。

2.比对试验结果基本满意的检测机构，要分析查找原因，采取预防和纠正措施，形成整改报告存档备查。

3.比对试验结果不满意的检测机构，要分析查找原因，自行组织整改活动，形成整改报告，报设区市交通运输局。整改报告由设区市交通运输局负责审核，审查合格后于2022年3月25日前报省厅，整改期间检测机构不得出具不满意参数公路水运工程试验检测报告。

4.相关设区市交通运输局要加强对连续两年不满意检测机构的整改督促工作，严格审核整改报告，省厅将对整改流于形式的检测机构进行现场监督抽查。

5.本次比对试验结果、试验检测行为及整改落实情况纳入2022年公路水运工程试验检测信用评价记录。

附件：1.2022年江苏省公路水运工程试验检测机构钢筋比对试验数据统计情况

2.2022年江苏省公路水运工程试验检测机构钢筋比对试验结果

江苏省交通运输厅

2023年1月12日

附件1

2022年江苏省公路水运工程试验检测机构钢筋比对试验数据统计情况

本次比对试验采用样品对发样，比对样与干扰样组合，三种组合方式（A组、B组、C组），干扰样不参与统计，汇总所有参加机构的样品检测结果，分别计算每个参加机构提交试验数据的稳健平均值与稳健标准差计算Z值。具体数据如下：

A组钢筋比对试验结果统计表

| 比对项目 | 屈服强度（MPa） | 抗拉强度（MPa） | 断后伸长率（%） | 最大力总伸长率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |  |
| 样本数（个） | 73 | 73 | 73 | 72 |  |
| 最小值 | 418 | 610 | 25.8 | 13.2 |  |
| 最大值 | 457 | 684 | 33.4 | 17.8 |  |
| 稳健平均值 | 436.23 | 627.01 | 28.29 | 15.76 |  |
| 稳健标准偏差 | 9.896 | 7.704 | 0.953 | 1.063 |  |
| 变异系数（%） | 2.27 | 1.23 | 3.37 | 6.74 |  |
| 满意样本数（个） | 72 | 70 | 69 | 70 |  |
| 满意率（%） | 98.6 | 95.9 | 94.5 | 97.2 |  |

B组钢筋比对试验结果统计表

| 比对项目 | 屈服强度（MPa） | 抗拉强度（MPa） | 断后伸长率（%） | 最大力总 伸长率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |  |
| 样本数（个） | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 最小值 | 417 | 598 | 25.5 | 14.8 |  |
| 最大值 | 462 | 662 | 29.7 | 19.9 |  |
| 稳健平均值 | 430.40 | 620.80 | 27.30 | 16.40 |  |
| 稳健标准偏差 | 8.436 | 6.465 | 0.900 | 0.810 |  |
| 变异系数（%） | 1.96 | 1.04 | 3.30 | 4.94 |  |
| 满意样本数（个） | 67 | 63 | 67 | 69 |  |
| 满意率（%） | 95.7 | 90.0 | 95.7 | 98.6 |  |

C组钢筋比对试验结果统计表

| 比对项目 | 屈服强度（MPa） | 抗拉强度（MPa） | 断后伸长率（%） | 最大力总 伸长率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |  |
| 样本数（个） | 76 | 76 | 76 | 76 |  |
| 最小值 | 406 | 605 | 24.8 | 14.2 |  |
| 最大值 | 471 | 669 | 28.9 | 27.0 |  |
| 稳健平均值 | 437.60 | 639.30 | 27.04 | 16.47 |  |
| 稳健标准偏差 | 8.000 | 7.321 | 0.806 | 0.873 |  |
| 变异系数（%） | 1.83 | 1.15 | 2.98 | 5.30 |  |
| 满意样本数（个） | 67 | 66 | 73 | 70 |  |
| 满意率（%） | 88.2 | 86.8 | 96.1 | 92.1 |  |

屈服强度Z直方图

共219家单位参与分析，满意率为94.1%（|z|≤2），数据符合正态分布规律。

单位机构编号为147、206、091、188、047等7家检测机构（2＜|z|＜3），基本满意。

单位机构编号为160、077、184、121等6家检测机构（|z|≥3），不满意。

抗拉强度Z直方图

共219家单位参与分析，满意率为90.4%（|z|≤2），数据符合正态分布规律。

单位机构编号为098、206、147、158、039等11家检测机构（2＜|z|＜3），基本满意。

单位机构编号为049、077、160、091等10家检测机构（|z|≥3），不满意。

断后伸长率Z直方图

共219家单位参与分析，满意率为95.9%（|z|≤2），数据符合正态分布规律。

单位机构编号为114、067、025、178、149等8家检测机构（2＜|z|＜3），基本满意。

单位机构编号为220的1家检测机构（|z|≥3），不满意。

最大力总伸长率Z直方图

共218家单位参与分析，满意率为95.9%（|z|≤2），数据符合正态分布规律。

单位机构编号为173、142、057、212、220等7家检测机构（2＜|z|＜3），基本满意。

单位机构编号为147、123等2家检测机构（|z|≥3），不满意。

附件2

2022年江苏省公路水运工程试验检测机构钢筋比对试验结果

| 序号 | 单位名称 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 断后伸长率 | 最大力总伸长率 | 视频及技术资料存在问题 | 综合评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |  |  |
| 1 | 苏交科集团检测认证有限公司（江苏省交通工程质量检测中心） | -0.63 | 0.13 | -0.09 | 0.04 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 2 | 南京市路桥工程有限公司中心试验室 | -0.12 | -0.13 | -0.72 | 0.51 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 3 | 江苏现代工程检测有限公司 | 0.05 | 0.23 | -0.17 | 0.84 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 4 | 海门市海达工程试验检测有限公司 | -0.33 | -0.04 | -0.30 | 0.03 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 5 | 江苏高速公路工程养护有限公司中心试验室 | -0.58 | 0.10 | -0.42 | -0.42 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 6 | 昆山市交通工程试验检测中心有限公司 | 0.28 | -0.39 | 0.95 | 0.51 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 7 | 江苏科正检测咨询有限公司 | -0.95 | -0.72 | -0.67 | -0.54 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 8 | 江苏捷达交通工程集团有限公司中心试验室 | -0.05 | 0.49 | -0.11 | 0.62 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 9 | 连云港市新丝路工程质量检测有限公司 | -0.70 | 0.78 | -0.67 | -0.65 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 10 | 江苏中基工程技术研究有限公司 | 0.92 | 0.10 | 0.45 | 0.84 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 11 | 江苏森淼工程质量检测有限公司 | -0.95 | -0.31 | -0.30 | 0.95 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 12 | 江苏广亚建设集团有限公司中心试验室 | 1.69 | 0.91 | -0.20 | -0.71 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 13 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 0.79 | -0.91 | -0.20 | -1.09 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 14 | 江苏通用路桥工程有限公司中心试验室 | -0.33 | -0.26 | -1.14 | 0.23 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 15 | 江苏恒基路桥股份有限公司中心试验室 | -0.40 | -0.90 | -1.00 | -0.62 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 16 | 江苏华晨路桥建设有限公司中心试验室 | 0.05 | -0.45 | 1.19 | -0.54 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 17 | 常州市金坛区金沙交通工程质量检测有限公司 | -0.20 | -0.45 | -0.17 | 0.03 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 18 | 常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司 | -1.35 | -0.28 | 0.33 | -0.74 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 19 | 金坛市交通养护工程有限公司中心试验室 | 0.30 | -0.45 | -0.42 | 0.03 | 1.未正确清零； 2.拍摄设备故障缺一组样品试验视频。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 20 | 南京华之宁工程科技有限公司 | 1.18 | 0.78 | -1.04 | 0.15 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 21 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | -0.33 | -0.18 | -1.17 | -0.31 | 视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 22 | 中交一公局第二工程有限公司试验检测中心 | -1.13 | -1.43 | 1.27 | 0.88 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 23 | 昆山市鹿通路桥工程有限公司试验检测中心 | 0.67 | -0.72 | 0.82 | 1.18 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 24 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | -0.33 | -0.26 | 1.06 | 0.32 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 25 | 淮安安达工程检测有限公司 | -0.73 | -0.91 | 0.54 | -0.34 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 26 | 淮安市凯通工程检测有限公司 | -0.40 | -0.74 | -0.22 | 0.62 | BD2022-365-02号样品屈服强度、抗拉强度视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 27 | 江苏星诚源工程咨询有限公司 | 0.19 | -0.74 | -1.00 | 0.12 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 28 | 淮安市宏业工程检测有限公司 | 0.31 | 0.65 | 1.11 | -0.37 | 1.原始记录中检测与记录为同一人； 2.视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 29 | 江苏省永谊工程咨询有限公司 | -0.70 | 0.23 | -0.05 | 1.18 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 30 | 淮安中远工程检测有限公司 | -1.23 | 0.49 | -1.00 | 0.86 | 原始记录数据修约未按作业指导书要求。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 31 | 江苏润诚工程技术咨询有限公司 | -0.17 | 0.03 | 0.22 | 0.99 | 强度未按公称截面积计算。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 32 | 江苏欣明交通工程有限公司检测中心 | 0.17 | 0.10 | -0.30 | -0.31 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 33 | 江苏科源工程质量检测有限公司 | 1.80 | 1.46 | 1.07 | -0.42 | 最大力总伸长率：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 34 | 连云港赣榆交通工程有限公司中心试验室 | -0.23 | 1.43 | -0.51 | -0.24 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 35 | 连云港精科公路工程质量检测有限公司 | -1.44 | -0.65 | -1.35 | -1.75 | 断后伸长率：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 36 | 连云港科创工程质量检测有限公司 | 0.89 | 0.65 | -0.30 | -0.71 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 37 | 连云港科晶交通工程检测有限公司 | 0.89 | -0.26 | -1.25 | -0.06 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 38 | 连云港隆泰交通工程试验检测有限公司 | 0.19 | -1.21 | -0.11 | -1.98 | 屈服强度、抗拉强度：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 39 | 连云港市恒誉交通工程检测有限公司 | 0.19 | 1.11 | -1.22 | -1.48 | 设备信息表中连续式标点机设备编号与原始记录报告不一致。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 40 | 连云港市源顺交通工程检测有限公司 | -1.11 | 0.03 | -0.11 | 1.73 | 强度未按公称截面积计算。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 41 | 连云港港口工程试验检测中心有限公司 | -1.47 | -1.98 | 1.00 | -0.74 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 42 | 江苏东联工程检测有限公司 | 0.90 | 0.96 | -0.89 | -1.48 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 43 | 南京安通工程检测有限公司 | 1.39 | 1.30 | 0.75 | 0.32 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 44 | 南京德润建筑工程检测有限公司 | 1.80 | 0.13 | 0.54 | -1.09 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 45 | 江苏安泰路桥工程检测有限公司 | -0.33 | 0.65 | 0.33 | -0.24 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 46 | 南京交通工程有限公司中心试验室 | -0.53 | -0.91 | 0.01 | -0.34 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 47 | 南京公正工程检测有限公司 | -0.73 | -1.17 | -0.30 | -1.47 | 1.缺少试验室外景视频； 2.万能试验机量程（100t）不符合要求。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 48 | 南京瑞科检测咨询有限公司 | -0.83 | -0.26 | 0.01 | 0.23 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 49 | 江苏双宁工程检测有限公司 | 0.38 | 0.52 | -0.41 | -0.62 | BD2022-406-2号样品缺少断后伸长率、最大力总伸长率测量过程关键数据。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 50 | 南京路通检测有限公司 | 0.18 | -0.13 | -0.20 | 0.79 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 51 | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司中心试验室 | 1.02 | 0.65 | 0.22 | 1.11 | 断后伸长率、最大力总伸长率原始数据记录时未按作业指导书要求。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 52 | 江苏南京交院工程检测有限责任公司 | 0.19 | -0.43 | 1.11 | 0.99 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 53 | 南京南部路桥建设（集团）有限公司中心试验室 | -1.00 | -0.74 | 0.44 | -0.74 | 屈服强度、抗拉强度原始记录数据未按作业指导书修约。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 54 | 江苏兆信交通工程检测有限公司 | -0.40 | 0.80 | -0.44 | 0.99 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 55 | 南京润盛工程试验检测有限公司 | -0.76 | 0.34 | -0.56 | 0.00 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 56 | 江苏纬信工程咨询有限公司试验检测中心 | 1.02 | 0.34 | -2.00 | -0.99 | 缺少BD2022-131-1号样品拉伸视频。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 57 | 江苏华杰工程咨询有限公司 | -1.47 | -1.98 | 1.89 | 1.36 | BD2022-300-2号样品拉伸视频不完整。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 58 | 南京交通工程检测有限责任公司 | 1.73 | 0.49 | -0.33 | -1.48 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 59 | 南京金江交通工程检测有限公司 | 0.19 | 0.49 | 0.67 | 0.86 | 缺少测量平行长度、加荷速度设置视频。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 60 | 江苏通源工程质量检测有限公司 | -0.83 | 0.23 | -0.30 | -0.54 | 报告单信息填写不完整。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 61 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | -1.34 | -0.78 | -1.56 | 0.13 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 62 | 江苏天熠工程检测有限公司 | -1.70 | -0.72 | 0.07 | -0.54 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 63 | 中交三航局第三工程有限公司试验室 | 0.30 | 0.92 | 0.45 | 0.95 | 拉伸试验速率控制不准确。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 64 | 南京浦江工程检测有限公司 | 1.05 | 1.60 | 0.20 | 0.38 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 65 | 江苏省南京市公路管理处公路科学研究所 | 0.17 | -0.45 | 1.44 | 1.98 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 66 | 南京润华建设集团有限公司中心试验室 | 1.30 | 1.05 | -0.30 | 0.72 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 67 | 江苏旭方工程检测有限公司 | -0.20 | 0.10 | -0.17 | -1.23 | 最大力总伸长率：BD2022-008-2号样品计算错误。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 68 | 江苏省苏信工程咨询有限公司 | -0.95 | -0.59 | 0.94 | 1.75 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 69 | 中铁桥隧技术有限公司 | 0.05 | -0.18 | -0.55 | -0.08 | 视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 70 | 南京水利科学研究院实验中心 | -0.33 | -0.45 | 0.82 | 0.38 | 样品标点打点不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 71 | 中路交科检测技术有限公司 | 0.66 | 1.11 | -0.33 | -1.23 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 72 | 南通市东路工程养护有限公司试验室 | -1.03 | -0.13 | 1.16 | 1.35 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 73 | 南通市海门东方路桥工程有限公司中心试验室 | -1.03 | -0.65 | 0.33 | 1.26 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 74 | 南通如通工程检测有限公司 | -0.23 | -0.26 | -0.30 | 1.17 | 记录表/报告格式未按JT/T828-2019执行。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 75 | 南通市交通建设工程有限公司中心试验室 | -1.24 | -0.13 | 1.37 | 0.88 | 视频拍摄模糊，视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 76 | 南通林洋交通建设工程有限公司中心试验室 | -0.83 | -1.17 | -0.09 | 1.26 | BD2022-339-2号样品断后伸长率测量操作不正确。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 77 | 南通市江海公路工程有限公司中心试验室 | -0.12 | 0.13 | 0.43 | 0.79 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 78 | 启东通启工程试验检测有限公司 | 1.09 | 1.95 | 0.54 | 0.41 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 79 | 南通通海路桥工程试验检测有限公司 | -0.05 | 0.34 | -1.22 | 1.48 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 80 | 南通市顺通公路交通工程检测有限公司 | 0.55 | 0.19 | -0.22 | 1.23 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 81 | 海安县交通工程中心试验室 | 0.07 | 0.80 | -1.33 | -0.49 | 屈服强度、抗拉强度：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 82 | 南通市道桥工程检测有限公司 | -1.23 | -0.28 | 0.11 | 0.37 | 屈服强度、抗拉强度：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 83 | 南通路桥工程有限公司中心试验室 | -0.33 | -0.45 | 1.07 | -0.08 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 84 | 南通市交通建设咨询监理有限公司质量检测中心 | -0.08 | -1.27 | 1.19 | -0.77 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 85 | 如东县衡通交通工程试验检测有限公司 | -1.20 | -0.18 | -1.41 | -0.65 | 记录表/报告格式未按JT/T828-2019执行。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 86 | 江苏通航建设工程有限公司试验检测中心 | -1.13 | -0.52 | 0.01 | -0.81 | 屈服强度、抗拉强度：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 87 | 江苏瑞利山河建设工程质量检测有限公司 | 0.80 | 0.51 | -1.79 | 0.49 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 88 | 南通市海泰建设工程质量检测有限公司 | 1.55 | 0.92 | -0.67 | 0.38 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 89 | 江苏科信工程检测有限公司 | -0.43 | -0.78 | -0.30 | 0.32 | 未记录断口型式。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 90 | 江苏四通路桥工程有限公司中心试验室 | 0.99 | 0.78 | -1.14 | -0.43 | 断后伸长率：BD2022-412号样品视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 91 | 苏州市苏信公路工程试验检测有限公司 | 0.68 | -0.26 | 1.27 | 1.54 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 92 | 常熟路桥交通工程试验检测中心 | -0.12 | -0.13 | -0.20 | -0.06 | 屈服强度、抗拉强度：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 93 | 江苏煜顺工程检测技术服务有限公司 | -0.53 | -0.91 | -0.62 | 0.98 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 94 | 常熟通正工程检测有限公司 | 0.18 | -1.17 | 0.33 | 0.04 | 1.屈服强度、抗拉强度：视频中关键数据不清晰； 2.断后伸长率、最大力总伸长率：BD2022-006-2号样品未提供视频。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 95 | 江苏东吴路桥建设集团有限公司中心试验室 | 0.79 | -1.30 | 0.54 | -1.09 | 结果报告单力值单位书写错误。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 96 | 苏州市方圆红儒项目管理咨询有限公司中心试验室 | -0.43 | -0.65 | -0.72 | -0.62 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 97 | 中铁二十局集团第一工程有限公司工程检测中心 | 0.31 | 0.03 | -0.22 | -0.86 | 断后伸长率：BD2022-361-01号样品测量方法不正确。 | 满意 |
| 98 | 昆山市交通科技研究中心有限公司 | -0.28 | -1.21 | 0.44 | -1.23 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 99 | 太仓市汇通交通工程试验中心有限公司 | -0.52 | -0.59 | 0.44 | 0.12 | 屈服强度、抗拉强度：缺少万能机清零视频；关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 100 | 苏州市路达工程监理咨询有限公司试验检测中心 | -0.40 | 0.49 | -0.67 | -1.36 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 101 | 苏州恒信建设技术开发检测有限公司 | 0.19 | -0.43 | 1.33 | -0.74 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 102 | 吴江市建设工程质量检测中心有限公司 | 0.90 | 0.34 | -1.78 | 0.62 | 试验人员与报名表不一致。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 103 | 苏州交通工程集团有限公司试验室 | -0.17 | -0.59 | -0.11 | -0.12 | 最大力总伸长率：BD2022-117号样品测量操作不规范。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 104 | 苏州交通工程试验检测中心有限公司 | 0.31 | 0.03 | 0.89 | 0.49 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 105 | 张家港市港通公路工程试验检测有限公司 | -0.95 | 0.23 | 0.07 | -0.31 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 106 | 江苏常凌交通工程有限公司中心试验室 | 0.67 | -0.04 | 1.32 | -1.11 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 107 | 苏州东振路桥工程有限公司中心试验室 | 0.17 | -1.68 | -0.05 | -0.19 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 108 | 江苏正大工程质量检测有限公司 | -0.08 | -0.18 | -0.67 | -1.11 | 缺少测量平行长度视频。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 109 | 苏州市明诚工程检测技术有限公司 | -0.20 | 0.23 | 0.82 | -0.42 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 110 | 苏州正通工程测试有限公司 | -0.20 | 0.92 | -0.42 | 0.26 | BD2022-109-1号样品拉伸时未测量平行长度。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 111 | 宿迁融合交通科技发展有限公司 | -0.83 | -0.52 | -0.09 | -1.19 | 缺少试验室外景视频。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 112 | 宿迁景禾工程检测有限公司 | -0.53 | -0.91 | -1.35 | -1.66 | 断后伸长率：BD2022-256-1号样品测量不正确，未使用移位法。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 113 | 宿迁市高指工程质量检测有限公司 | 0.28 | -0.39 | 0.54 | -1.09 | 断后伸长率、最大力总伸长率：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 114 | 宿迁市豫通建设工程检测有限公司 | 0.07 | 0.49 | 0.22 | 0.49 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 115 | 江苏羽鹏工程检测有限公司 | 0.43 | -1.05 | 1.56 | 1.36 | 1. 缺少记录人员证书复印件； 2.视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 116 | 宿迁交通工程检测有限公司 | 0.43 | -0.74 | 0.89 | 0.00 | 屈服强度、抗拉强度：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 117 | 江苏省路润工程技术有限责任公司 | -1.11 | -0.59 | -0.33 | 0.62 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 118 | 宿迁市苏信工程质量检测中心 | -1.20 | -0.18 | -1.17 | 0.38 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 119 | 江苏辉通检测有限公司 | 0.28 | 1.04 | -0.93 | 0.79 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 120 | 泰州远通公路水运工程检测有限公司 | -0.63 | 0.26 | -1.56 | 0.98 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 121 | 兴化金桥检测有限公司 | 1.29 | 1.95 | 0.54 | 0.60 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 122 | 泰兴市泰通工程检测有限公司 | -0.33 | 1.43 | -1.04 | 1.92 | 视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 123 | 江苏中泰建发集团有限公司试验检测中心 | 1.38 | 1.73 | 0.11 | 0.74 | 缺少试验室外景视频。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 124 | 泰州市恒信建设工程质量检测有限公司 | -1.11 | 0.34 | 1.22 | 0.74 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 125 | 江苏华汇工程科技有限公司 | 0.78 | 0.96 | -0.56 | 0.25 | 缺少数显游标卡尺检定/校准结果的有效性确认表复印件。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 126 | 江苏金领建设发展有限公司检测中心 | -1.08 | -1.27 | 0.20 | 1.18 | 断后伸长率、最大力总伸长率：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 127 | 江苏科邦检测有限公司 | -0.70 | -0.04 | 0.20 | 0.38 | 原始记录中检测和记录为同一人。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 128 | 无锡太湖明珠工程质量检测有限公司 | -1.84 | -1.04 | -0.83 | -0.34 | 1.万能试验机不在检定有效期； 2.报告与原始记录中钢筋打点机设备编号不一致。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 129 | 江阴市交通工程建设有限公司中心试验室 | 0.18 | -0.26 | -0.62 | 0.32 | 断后伸长率：数据记录时未按作业指导书要求。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 130 | 宜兴市路通交通工程质量检测有限公司 | -0.73 | -0.65 | 1.37 | 0.70 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 131 | 无锡万昌交通工程有限公司中心试验室 | 0.08 | 0.26 | -1.46 | -0.06 | 最大力总伸长率：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 132 | 无锡交通建设工程集团有限公司中心试验室 | 0.07 | 0.34 | 0.00 | 0.25 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 133 | 无锡市通达试验检测有限公司 | 0.07 | -0.43 | -0.11 | 0.12 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 134 | 宜兴市交通建设集团检测有限公司 | -1.20 | -0.04 | 1.94 | 1.64 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 135 | 江苏江南路桥工程有限公司中心试验室 | 0.17 | -1.00 | 0.57 | -0.19 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 136 | 无锡公建工程质量检测有限公司 | 0.67 | -0.04 | 0.57 | -0.31 | 屈服强度、抗拉强度：关键数据显示不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 137 | 江苏中设集团试验检测中心有限公司 | 0.55 | 0.51 | 0.94 | 1.07 | 最大力总伸长率：BD2022-033-2号样品拉伸后标距测量记录错误。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 138 | 无锡市航道工程有限公司中心试验室 | 0.30 | 1.32 | -0.92 | 0.84 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 139 | 徐州公信公路工程检测有限公司 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | -0.24 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 140 | 江苏顺达工程检测有限公司 | 0.68 | 0.26 | -0.30 | -0.62 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 141 | 邳州市交通工程有限公司检测中心 | -1.13 | -0.52 | 1.06 | 0.04 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 142 | 徐州市中正工程检测有限公司 | 1.26 | -0.12 | 1.22 | -0.86 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 143 | 徐州市伟鸿交通工程检测有限公司 | 1.14 | -0.12 | -0.44 | -0.37 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 144 | 邳州方正交通工程检测有限公司 | 0.31 | 0.80 | 0.22 | 0.99 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 145 | 徐州市实润交通工程检测有限公司 | -0.17 | -1.21 | -1.67 | -0.74 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 146 | 徐州华宇交通工程检测有限公司 | 1.49 | 0.49 | 0.00 | 0.12 | 屈服强度、抗拉强度：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 147 | 邳州远通交通工程检测有限公司 | -0.45 | 0.51 | -1.29 | -0.08 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 148 | 大丰市恒昌交通建设工程有限公司中心试验室 | 1.49 | 1.69 | 1.27 | -0.62 | BD2022-054号样品断后标距测量时，游标卡尺显示异常。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 149 | 东台市交通工程检测有限责任公司 | -0.93 | -1.56 | 0.22 | 0.60 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 150 | 响水县公路养护工程有限公司中心试验室 | 1.90 | 1.04 | 0.12 | -0.24 | 屈服强度、抗拉强度：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 151 | 江苏盐工百信工程技术研究院有限公司 | -0.63 | -0.13 | -0.20 | -0.62 | 1.钢筋标距仪校准证书和确认记录规格型号、管理编号不一致； 2.屈服强度、抗拉强度：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 152 | 盐城中宝工程检测有限公司 | 0.55 | 0.03 | 1.67 | -0.25 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 153 | 盐城市公路工程有限责任公司检测中心 | -0.52 | -0.59 | 1.33 | 1.11 | 1.万能试验机量程（100t）不符合要求； 2. 屈服强度、抗拉强度：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 154 | 盐城衡达工程检测有限公司 | -1.00 | -0.74 | -1.33 | -1.23 | 断后伸长率、最大力总伸长率：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 155 | 盐城兴路建设工程检测有限公司 | -1.47 | -0.74 | -0.78 | -0.25 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 156 | 盐城市泰康工程检测有限公司 | -0.88 | -0.59 | 0.89 | -0.49 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 157 | 江苏乾正建设工程质量检测有限公司 | -0.17 | -0.28 | -0.11 | -0.99 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 158 | 江苏苏江工程技术研究院有限公司 | 0.55 | 1.73 | -0.33 | 0.74 | 视频拍摄模糊，视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 159 | 江苏众和工程检测有限公司 | -1.33 | -1.27 | 0.69 | 0.95 | 1.视频中游标卡尺、钢直尺无检定标识； 2.缺少测量平行长度、加荷速度设置视频。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 160 | 盐城市中舜交通工程检测有限公司 | -0.33 | -0.45 | 1.32 | 0.84 | 缺少加荷速度设置视频。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 161 | 盐城丰舜工程检测技术有限公司 | -0.20 | -1.27 | -0.67 | -0.88 | 缺少测量平行长度视频。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 162 | 盐城市公路工程试验检测中心有限公司 | 0.05 | -1.41 | -0.42 | 0.84 | 断后伸长率：BD2022-387-2号样品关键数据显示不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 163 | 江苏海通工程技术有限公司 | 0.58 | 0.00 | -0.20 | -0.81 | 断后伸长率、最大力总伸长率：复测视频缺少BD2022-346号样品最大力总伸长率视频。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 164 | 江苏江都路桥工程检测有限公司 | 0.58 | 0.39 | 0.33 | 0.04 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 165 | 扬州市立信工程检测有限公司 | 0.08 | 0.26 | 0.95 | 0.98 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 166 | 扬州市华建建设检测中心有限公司 | 1.73 | 0.96 | 1.33 | 0.12 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 167 | 江苏欣瑞交通工程检测有限公司 | 1.02 | 0.96 | -0.56 | -0.25 | 屈服强度数据修约有误。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 168 | 扬州市天马工程检测有限公司 | -0.64 | 0.80 | 0.11 | 1.60 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 169 | 仪征市天润工程质量检测有限公司 | 0.55 | 0.23 | 0.20 | -1.11 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 170 | 扬州润达交通工程质量检测有限公司 | -0.08 | -0.72 | -0.92 | -1.91 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 171 | 江苏荷润工程检测有限公司 | -0.95 | -0.59 | -0.42 | 0.03 | 屈服强度、抗拉强度：视频中关键数据不清晰。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 172 | 江苏润扬交通工程集团有限公司中心试验室 | 0.17 | 0.37 | -0.67 | 1.41 | 报告单屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率单次值未按作业指导书要求修约。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 173 | 江苏润华工程管理有限公司中心试验室 | -0.23 | -0.65 | 1.06 | -0.24 | BD2022-220号样品抗拉强度修约错误。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 174 | 镇江金航工程检测有限公司 | 0.38 | 0.65 | 1.79 | -1.00 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 175 | 镇江科瑞工程检测有限公司 | 1.29 | 0.91 | -1.04 | 0.51 | 未正确清零。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 176 | 江苏天舜交通工程有限公司试验室 | 1.29 | -0.39 | 0.54 | -1.19 | 1.缺少万能试验机检定/校准结果的有效性确认复印件； 2.BD2022-140-002号样品下屈服强度仪器误判，未人工判读。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 177 | 江苏恒信交通工程试验检测有限公司 | -0.73 | -1.69 | 0.95 | 0.88 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 178 | 江苏省交通工程集团百润工程检测有限公司 | -0.64 | -0.59 | -1.44 | -0.49 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 179 | 镇江市公路桥梁检测有限公司 | -0.20 | -0.18 | 0.69 | 0.26 | / | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 180 | 江苏运通路桥工程有限公司中心试验室 | -0.08 | -0.45 | 0.69 | 0.61 | 记录表/报告格式未按JT/T828-2019执行。 | 满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 181 | 江苏腾达工程检测有限公司 | -1.45 | -2.50 | 2.18 | -0.42 | / | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 基本满意 | 基本满意 | 满意 |  |  |
| 182 | 中铁大桥科学研究院有限公司江苏分公司 | -1.54 | -2.21 | -0.93 | 1.92 | 未正确清零。 | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 基本满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 183 | 江苏远卓工程检测有限公司 | 2.10 | 1.17 | 0.01 | / | / | 基本满意 |
|  |  | 基本满意 | 满意 | 满意 | / |  |  |
| 184 | 中筑检测有限公司 | -0.52 | -2.13 | -0.56 | -0.74 | / | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 基本满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 185 | 南京新远工程检测有限公司 | -0.76 | 0.80 | 2.11 | -0.25 | 缺少钢筋标距仪、游标卡尺检定/校准结果的有效性确认表复印件。 | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 基本满意 | 满意 |  |  |
| 186 | 江苏东南交通工程试验检测有限公司 | 0.30 | 0.10 | 0.82 | -2.03 | / | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 基本满意 |  |  |
| 187 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 0.80 | 0.64 | 0.82 | -2.60 | 屈服强度和抗拉强度未按作业指导书修约。 | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 基本满意 |  |  |
| 188 | 南京航务工程有限公司中心试验室 | -1.08 | -1.00 | -0.92 | 2.44 | 1.视频中电动钢筋标距仪检校标识不在有效期； 2.屈服强度、抗拉强度：视频中关键数据不清晰。 | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 基本满意 |  |  |
| 189 | 南京欣晨工程检测有限公司 | 0.17 | 1.46 | 2.31 | 0.61 | 断后伸长率、最大力总伸长率：视频中关键数据不清晰。 | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 基本满意 | 满意 |  |  |
| 190 | 南通市港航工程有限公司试验检测中心 | -2.45 | 0.51 | -0.42 | 0.61 | 未正确清零。 | 基本满意 |
|  |  | 基本满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 191 | 南通市通州区苏通试验检测有限公司 | 0.89 | 1.69 | 2.32 | 1.83 | / | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 基本满意 | 满意 |  |  |
| 192 | 昆山加林工程项目管理有限公司检测中心 | 2.80 | 2.83 | 1.07 | 1.18 | 1.缺少设备检定/校准结果的有效性确认表复印件； 2.缺少试验室外景视频。 | 基本满意 |
|  |  | 基本满意 | 基本满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 193 | 江苏嘉隆工程建设有限公司炳辰检测中心 | -1.08 | -2.36 | -0.17 | -1.23 | / | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 基本满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 194 | 江苏瑞骋工程质量检测有限公司 | 0.67 | -0.45 | -1.79 | -2.26 | / | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 基本满意 |  |  |
| 195 | 江苏天润检测有限公司 | 0.58 | 1.43 | -0.30 | -2.03 | 原始记录杠改不规范，一份记录表7处杠改。 | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 基本满意 |  |  |
| 196 | 江苏中研工程设计有限公司 | 2.43 | -0.72 | -0.17 | -0.31 | 缺少测量平行长度视频。 | 基本满意 |
|  |  | 基本满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 197 | 无锡公正试验检测有限公司 | -0.63 | 1.04 | 2.42 | 0.70 | 断后伸长率、最大力总伸长率：视频中关键数据不清晰。 | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 基本满意 | 满意 |  |  |
| 198 | 徐州市交通工程质量检测中心 | 0.05 | 0.37 | -2.78 | 0.38 | 未正确清零。 | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 基本满意 | 满意 |  |  |
| 199 | 徐州正大交通工程检测有限公司 | -0.88 | -1.52 | 2.67 | -1.23 | / | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 基本满意 | 满意 |  |  |
| 200 | 江苏衡正工程检测有限公司 | 0.99 | 0.91 | -2.61 | 1.07 | 断后伸长率、最大力总伸长率：视频中关键数据不清晰。 | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 基本满意 | 满意 |  |  |
| 201 | 江苏智通工程技术有限公司 | -1.08 | -2.23 | -0.05 | -1.57 | / | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 基本满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 202 | 江苏顺达公路工程有限公司中心试验室 | -0.33 | -0.59 | -1.29 | -2.49 | / | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 基本满意 |  |  |
| 203 | 宝应县交通工程安全质量监督站中心试验室 | 2.05 | 1.73 | 0.69 | 0.03 | / | 基本满意 |
|  |  | 基本满意 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 204 | 江苏镇江路桥工程有限公司中心试验室 | 1.38 | 2.97 | 0.67 | 0.99 | 视频中记录人员与原始记录签字人员不一致。 | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 基本满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 205 | 江苏翔鹏工程检测有限公司 | 1.18 | 2.14 | -1.41 | -0.77 | / | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 基本满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 206 | 江苏省交通工程集团有限公司中心试验室 | 1.49 | 2.08 | -1.67 | -1.84 | / | 基本满意 |
|  |  | 满意 | 基本满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 207 | 金坛市兴通路桥工程有限公司试验室 | 3.43 | 3.51 | -1.17 | -0.42 | / | 不满意 |
|  |  | 不满意 | 不满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 208 | 江苏宝路建设工程有限公司试验室 | -1.11 | -3.37 | -0.44 | 0.25 | / | 不满意 |
|  |  | 满意 | 不满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 209 | 苏源检测有限公司 | -1.59 | -3.53 | -0.44 | -0.12 | 断后伸长率：BD2022-203-1号样品测量不正确，未使用移位法。 | 不满意 |
|  |  | 满意 | 不满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 210 | 江苏全泰交通工程有限公司中心试验室 | -0.28 | -1.21 | 2.00 | 4.32 | / | 不满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 不满意 |  |  |
| 211 | 南京苏通路桥工程有限公司中心试验室 | 2.80 | 2.28 | 1.44 | 12.06 | 最大力总伸长率：测量位置包含断裂处，测量方法不正确。 | 不满意 |
|  |  | 基本满意 | 基本满意 | 满意 | 不满意 |  |  |
| 212 | 南京迈拓建设工程咨询有限公司 | -3.95 | -4.69 | 0.69 | -0.65 | / | 不满意 |
|  |  | 不满意 | 不满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 213 | 泗洪县交通工程质量监督检测中心 | 0.38 | 7.40 | -1.04 | -1.09 | 屈服强度、抗拉强度：BD2022-284-1号样品视频中关键数据不清晰。 | 不满意 |
|  |  | 满意 | 不满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 214 | 江苏中衡交通工程检测有限公司 | -1.34 | -0.26 | 5.36 | -2.41 | 1.缺少仪器设备检定/校准结果的有效性确认表复印件； 2.屈服强度、抗拉强度：视频中关键数据不清晰。 | 不满意 |
|  |  | 满意 | 满意 | 不满意 | 基本满意 |  |  |
| 215 | 江苏后羿路桥工程有限公司中心试验室 | 4.18 | 4.06 | -1.41 | -1.00 | 未正确清零。 | 不满意 |
|  |  | 不满意 | 不满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 216 | 盐城众信交通工程检测有限公司 | 2.80 | 4.05 | -1.00 | 0.62 | 未正确清零。 | 不满意 |
|  |  | 基本满意 | 不满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 217 | 扬州润扬路面工程有限公司中心试验室 | 3.75 | 6.37 | -0.11 | 0.25 | BD2022-199号样品视频中关键数据不清晰。 | 不满意 |
|  |  | 不满意 | 不满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 218 | 句容市昌达公路养护工程有限公司中心试验室 | 3.55 | 3.24 | 0.69 | -1.68 | 断后伸长率、最大力总伸长率：视频中关键数据不清晰。 | 不满意 |
|  |  | 不满意 | 不满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 219 | 句容市交通工程有限公司中心试验室 | 3.51 | 4.05 | -0.44 | -0.99 | 未正确清零。 | 不满意 |
|  |  | 不满意 | 不满意 | 满意 | 满意 |  |  |
| 220 | 南京润良工程检测有限公司 | 试验失败，未提交比对数据。 | 不满意 |
| 221 | 南京路悦工程检测有限公司 | 停业未参加，且未提交情况说明。 | 不满意 |